Приложение №1 к Договору №__________________от______________________

| СОГЛАСОВАНО _______________ «_____»______________2015 г. |  | УТВЕРЖДАЮ Первый зам. Технического директора ОАО «НМТП» ______________ И.М. Фофонов «_____» ______________ 2015г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №

на «ТО комплекса радиационного контроля на базе системы «Янтарь» ОАО «НМТП» (инв. №38910, 37126, 37520, 37519, 37522, 37600, 37599) в объеме раздела «Техническое обслуживание» Руководство по эксплуатации СРК «Янтарь».

| Перечень основных данных и требований |  | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | ТО комплекса радиационного контроля на базе системы «Янтарь» ОАО «НМТП» (инв. №38910, 37126, 37520, 37519, 37522, 37600, 37599) в объеме раздела «Техническое обслуживание» Руководство по эксплуатации СРК «Янтарь». |
| 2 | Основание для проведения работ | Требования «Основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности» ОСПОРБ-99/2010 и «Норм радиационной безопасности» НРБ-99/2009, |
| 3 | Заказчик | Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт». |
| 4 | Генеральный подрядчик | Определяется Заказчиком. |
| 5 | Расположение объекта | - Комплекс радиационного контроля на базе системы «Янтарь» (инв. № 38910): ССРК «Янтарь-1П3» -1 шт. (№145-10), комплект видеонаблюдения ВН-04П –2 шт. (№№ 0043-11, 0044-11), телекоммуникационный шкаф ШКВ-02-01 №501-11; пульт управления ПВЦ-01М №0828-11; АРМ оператора ССД-04 №501-11. Местонахождение – здание пассажирского павильона Морвокзала. - СРК «Янтарь-1А» - 2 компл. серийный №627-07, 628-07 с комплектом видеонаблюдения ВН-02-АЦ – 2 шт. серийный №0337-07, 0351-07 (инв. №37126); - СРК «Янтарь-1А» - 3 компл. серийный №694-08, 695-08, 696-08 с комплектом видеонаблюдения ВН-02-АЦ – 3 шт. серийный №0502-09, 0481-08, 0480-08 (инв. №37520, №37521, №37519, №37522); - СРК «Янтарь-1П3» - 1 компл. серийный №939-08 с комплектом видеонаблюдения ВН-03-ПСЦ – 2 шт. серийный № 0002-08, 0003-08 (инв. №37600, №37599). |
| 6 | Срок начала и окончания работ | Окончание работ 31.12.2015г. |
| 7 | Исходные данные | Регламентное техническое обслуживание комплексов автоматизированного контроля за перемещением делящихся и радиоактивных материалов на базе систем «Янтарь» (комплекс АКДРМ), включающих в себя: стационарные системы обнаружения делящихся и радиоактивных материалов «Янтарь», системы видеонаблюдения, сбора, обработки и отображения информации, включая телекоммуникационное оборудование (устройства связи и передачи данных, объединяющие системы «Янтарь» в единый автоматизированный комплекс радиационного контроля, линии связи и питания от щитка подачи напряжения на оборудование комплекса, пульты ПВЦ-01). |
| 8 | Объем работ | Проверка параметров настройки СТСО ДРМ «Янтарь». Назначение обслуживания: проверка работы детекторов СТСО ДРМ «Янтарь» (проверка распределения скорости счета детекторов). Проверить параметры пульта ПВЦ-01: включить на пульте ПВЦ-01 режим отображения параметров; проверить соответствие заданных параметров настройки СТСО ДРМ «Янтарь» данным, записанным в её формуляре. Проверить правильность настройки дискриминаторов по величине ДИСП/ФОН: установить на пульте ПВЦ-01 параметры: измерение фона - 200 с; экспозиция – 200×5 мс; через 200 с проверить значение ДИСП/ФОН - оно должно составлять от 0,6 до 1,8; восстановить исходные значения измененных параметров. Примечание - При работе СТСО ДРМ «Янтарь» без пульта ПВЦ-01 проверку параметров настройки проводить с компьютера в соответствии с «Yantar Control ДЦКИ.00034-02 34 01.» |
| 9 | Порядок предоставления результатов работы | Законченную работу исполнитель передает Заказчику в количестве 2-х экземплярах на бумажном носителе, вместе с актом сдачи-приемки и счетом на оплату. |
| 10 | Особые условия заказчика | - Наличие системы контроля над качеством выполняемых работ. - Наличие необходимого оборудования, технологической оснастки, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений для обеспечения выполнения работ. -Работы производятся в условиях действующего предприятия. |
| 11 | Требования к участнику | 1. Исполнитель обязан выполнять требования «Основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности» ОСПОРБ-99/2010 и «Норм радиационной безопасности» НРБ-99/2009, обладать необходимой компетенцией при проведении пусконаладочных работ и работ по монтажу оборудования и иметь разрешение (лицензии) на право ведения работ в области использования атомной энергии в соответствии с требованиями статьи 34 Федерального закона № 170-ФЗ от 21.11.1995 «Об использовании атомной энергии» или документы о регистрации организации, осуществляющей деятельность по эксплуатации источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности в соответствии со статьей 36.1 Федерального закона № 170-ФЗ от 21.11.1995 «Об использовании атомной энергии». В подтверждение Исполнитель предоставляет копию разрешения (лицензии) на право ведения работ в области использования атомной энергии или копию документа о регистрации организации, осуществляющей деятельность по эксплуатации источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности. 2. К работам по техническому обслуживанию допускаются лица, знающие устройство комплекса и режимы его работы в объеме руководства по эксплуатации и обученные предприятием-изготовителем. Факт обучения должен быть документально оформлен. В подтверждение Исполнитель предоставляет копию сертификата от производителя оборудования комплекса АКДРМ, о полномочиях на право ведения работ. 3. У исполнителя должен иметься оперативно-ремонтный персонал, допущенный к работам на электроустановках до 1000 В, с группой по электробезопасности не ниже III. В подтверждение исполнитель предоставляет копии удостоверений о допуске к работе на электроустановках до 1000 В, с группой по электробезопасности не ниже III. 4. Для выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования комплекса АКДРМ Исполнитель должен иметь комплект контрольных источников ионизирующего излучения Cs137 и Cf252 в количестве не менее 2-х комплектов. В подтверждение наличия контрольных источников предоставляются копии паспортов источников ионизирующего излучения. 5. Исполнитель должен иметь актуальные версии программного обеспечения для установки и (или) обновления на оборудовании комплекса АКДРМ, в случае необходимости. 6. Участник должен иметь опыт оказания услуг по предмету аукциона. В подтверждение опыта оказания услуг участник представляет копии договоров на оказания услуг (предоставляются все листы договоров со всеми приложениями) и копии актов выполнения работ. 7. У участника должна иметься система менеджмента качества деятельности по предмету аукциона. В подтверждение наличия системы менеджмента качества деятельности по предмету аукциона участник в составе заявки представляет сертификат соответствия системы менеджмента качества стандарту ISO (с приложениями при их наличии) или иным стандартам (при наличии) либо распоряжение, приказ, иной организационно-распорядительный акт, подтверждающий введение на предприятии собственной системы менеджмента качества, с приложением положения о качестве или иного документа, содержащего описание системы |

| Инженер ОТЭГ и ИС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведущий инженер ОТЭгиИС |  | (подпись) |  |  |
| Начальник ОТЭГиИС |  | (подпись) |  |  |